扬州市中心血站样本存储管理冰箱招标公告

1.采购条件

扬州市中心血站，对本项目进行招标采购。现将有关事项公告如下，欢迎符合条件的供应商参加投标。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：扬州市中心血站样本存储管理冰箱系统

2.2项目编号： YZSZXXZ-2017001

2.3采购内容：样本存储管理冰箱系统

2.4交货地点：扬州市中心血站

2.5供货期限：合同签订后15天内；

2.6采购预算金额：9.8万 元；

3.供应商资格要求

3.1供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2采购项目的特殊条件要求：

（1）本次招标不接受联合体投标；

4.招标文件的获取：招标文件在扬州市中心血站免费下载，如确定参加投标。请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求回复（传真：0514-87959923）回复接收截止时间2017年11月15日下午3：00。如供应商如未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

5.投标文件的递交：

5.1投标文件递交的截止时间（同开标时间）2017年 11 月 17  日  9 时 00 分。

5.2投标文件递交地点（同开标地点）为：扬州市中心血站玉人路11号七楼会议室

6.联系方式

采 购 人：扬州市中心血站

地   址：扬州市玉人路11号

邮   编：225007

项目负责人：焦玉东   联系电话：18936220199

文件接收 人：姚小兵  联系电话：0514-87959926

- 详见招标文件

扬州市中心血站

2017.10.27

招标文件

- 第一章、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2、定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3、合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立法人资格能够独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不接受联合体投标。

3.4投标人购买招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.5如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件提供的格式填写)。

3.6投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4、投标文件的语言和计量单位

4.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

4.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

4.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

5、投标文件的组成及相关要求

5.1投标文件须装订成册，统一编目、编页码装订，必须采用胶订形式，不得采用活页装订，正本一份、副本二份，正本须加盖投标人公章。

5.2投标文件要求内容及编排顺序

投标函(见‘投标文件格式’)；

法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

法人授权委托书(原件) (见‘投标文件格式’)；

营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照（复印件）；

银行账户基本账户开户许可证（复印件）；

2017年第二季度任一个月的投标单位的纳税凭证（复印件）；

2017年第二季度任一个月的公司缴纳的社保凭证（社保中必须包含养老保险、医疗保险、失业保险）（复印件）；

上年度具备审计资格的第三方出具的审计报告（复印件）；

投标人企业简况；

开标一览表 (见‘投标文件格式’)；

投标货物技术规范偏离表(见‘投标文件格式’)；

售后服务承诺；

投标人认为需要提供的其他材料。

5.5投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、培训、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

6、投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

7、投标文件的递交

投标人须按包号将投标文件所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封套上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

8、投标截止时间、地点

投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构（或采购人)拒绝接收。

9、投标文件的补充、修改和撤回

9.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构（或采购人)签字确认，否则无效。

9.2投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达采购代理机构（或采购人)，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

9.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

10、开标

10.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

10.2投标人参加开标的代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。

10.3开标时由签到投标供应商代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后由工作人员拆封唱标。

10.4唱标时，采购人将当众宣读投标人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购机构对此不承担任何责任。

11、评标程序和要求

11.1采购人根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，。

11.2符合性审查

11.2.1开标后，评标委员会将审查各投标供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保证金。

11.2.2审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- 如果正本与副本不一致，以正本为准；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

12、投标的澄清

12.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。

12.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

13、确定中标人

评标委员会根据详细评审的结果，按总得分由高到低确定中标人。当总得分相同时，报价得分高者优先。

14、评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

15、关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

16、采购项目废标

26.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

16.2废标后，采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

17、中标通知

采购人将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。亦不退还投标文件。

18、签订合同

18.1中标人应在接到中标通知书7日内与采购人签订采购合同。

18.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

18.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

18.4中标人一旦中标，采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

18.5 违反18.1条、18.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

19、保密和披露

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

20、披露

采购人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

21、投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

21.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

21.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

21.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

21.4 投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

21.5 质疑应当以书面形式向采购人提出，经法定代表人签字并加盖公章。

21.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

21.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

21.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

21.9采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

21.10质疑投标人对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

- 第二章  评标标准和评标方法

一、总则

1、评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2、评标方法

2.1评标办法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。

2.2本项目采购的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、服务、招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 20% |
| 2 | 服务 | 15% |
| 3 | 技术 | 35% |
| 4 | 价格 | 30% |
| ∑（1+2+3+4）=1 |  | 100% |

二、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价及折扣，包括运费和保险（货物从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司和／或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；

货物的性能和投标方案的合理性；

货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；

交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；

售后服务和备件供应（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；

财务状况和经营信誉；

投标人提供的其它内容和条件。

| 评 定 内 容 及 标 准 | 满分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(20分) | 20 |
| 1、财务状况；（0～5分） 提供上一年度经审计的财务报告，审计结论符合会计制度的得5分，不符合的不得分。 注：提供复印件加盖投标单位公章。 | 5 |
| 5、信誉（0～5分） 需提供基本开户行出具的资信证明或者相关部门颁发的企业信用等级3A证书。 注：提供复印件加盖投标单位公章。 | 5 |
| 3、投标文件响应程度（0～10分) | 10 |
| 二、服务部分（20分） | 20 |
| 1、服务承诺（0～5分） ①有全面系统的售后服务承诺书，承诺内容包括售后质量保证、维修响应的时间合理、有效、可行； ②有切实的优惠及服务措施，对紧急情况、特殊情况有切实的服务保证措施。 | 5 |
| - 服务队伍（0～5分） 服务队伍建设规范，技术层次高，相应的售后技术工程师较多，每提供一个售后技术工程师得1分，满分3分。 | 5 |
| - 人员培训计划（0～5分） 根据本项目承诺提供培训计划、培训内容、培训目标、免费培训等进行综合打分 | 5 |
| 4、投标人应具有完善的售后服务体系及条款、响应时间、系统工程维护、保障措施、应急预案，培训计划和培训方式结合采购人提供全面、具体、合理、便利、高效、快捷、针对性、适用性、完善性服务。（0～5分） | 5 |
| 三 、技术部分(30分) | 30 |
| 1、投标产品品牌形象及市场占有率，根据投标产品情况酌情打分（0～5分）； | 5 |
| 2、投标产品安全、稳定性强，具备完善的质量管理体系，易用、易维护（0～5分）； | 5 |
| 3、投标产品技术先进，整体设计成熟、合理，升级扩展性强，根据投标产品情况酌情打分（0～5分）； | 5 |
| 4、投标产品技术性能指标全部满足招标文件的得7分，每正偏离一项加2分；最高加8分，满分15分，正偏离须提供证明材料. | 15 |
| 四、价格分（30分） 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |

- 第三章 商务、技术要求

一、样本存储冰箱系统参数

- 可实现保存样本方式：深孔板，

- ★可实现冷柜保存标本数量： 大于13万人份/台，按照88标本/深孔板计算；

- 内部载架采用分层抽屉式，载架导轨应采用耐低温轨道式，确保低温运行正常，

- 为了使用方便，内部载架材质、样式、颜色应与现有冰箱载架一致，条码位数、格式应与正在使用的条码一致；

- 扩展：可配合定位载架作为短期周转使用亦可作为长期存放标本使用；

- 冰箱最小尺寸 ：1800*800*2000MM，内箱尺寸：1664*682*1514MM

- ★冰箱容量：不低于1600L；

- 冰箱重量：小于170KG

- 电源电压：220V 50hz

- 柜内温度：-25℃~-15℃,精确到1度；

- ★制冷方式：空气干燥式，免除霜；

- 进口全套发泡设备，整体环戊烷发泡，箱体发泡厚度达到68MM ，保温性能高。门衬板发泡增厚10MM ，热传导率降低20%。

- 智能除霜系统，除霜融水自动蒸发。除霜程序特有设置，融霜时风扇延时启动，避免除霜热气吹入柜内，影响柜内表面温度；

- 冷柜无中柱技术, 有利于大宗商品的存放，有利于滑轨式载架的安装使用；

- ★冷柜压缩机原装进口压缩机；

- 采用进口温控设备；

- 智能化的温度控制，对异常的高低温进行检查和报警提示。控制器面板采用外置式样，便于操作及观察，也可以按照客户需求提供指定温度监控探头；

- 超强的温度适应性，针对国内南北温度差异大，确保即使在43度的热带气候条件下也能正常制冷；

- 现代化意大利品牌控制面板，带冷凝器清洁提示功能，采用宽型门封条，密封性能更好；

- ★LED显示屏采用镶嵌式，更加美观、便于清理。

- 新增冰箱的温度实时监控应与血站现有冷链监控系统一致；

★为必须满足

三、服务承诺

1、免费保修至少12个月，终生免费维护。

2、48小时内维修服务响应

第四章  合同原则

需 方：

供 方：

供方在                      组织的                 招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供            货物

（具体数量、技术参数及质保期等见后附清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：

三、合同价款支付方式和条件

签订采购合同时商定。

四、售后服务及承诺

伴随服务：技术培训及指导。

其他：

五、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

六、交验

1、对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、检查货物，如有质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同货物清单，对货物数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

七、需方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、供方提供的                      必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。

2、供方在质保期必须按照投标承诺执行。

九、违约责任

1、供方所完成的服务质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能完成时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方逾期完成服务时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

- 本合同一式   份，供方持   份，需方持   份。

- 合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

需方（章）：                            供方（章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

地 址：                                 地 址：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日

注：经双方协商，在不改变合同实质性内容的基础上，可采用其他合同格式。

第五章  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投  标  函（格式）

：

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过预算价时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人授权委托书  （格式）

：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         项目，项目编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

投标人代表签字或签章：

投标人全称、投标人公章：

附：投标人代表身份证

开标一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 质保期（年） | 供货期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价(大写): （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

投标货物技术偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 招标文件技术 规范、要求（规格参数） | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （正偏离、负偏离或无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

投

标

文

件

投标供应商单位全称：

年  月   日