|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **扬州市中心血站血小板恒温振荡保存箱询价单** | | | | |
| 扬州市中心血站现就血小板恒温振荡保存箱进行询价采购，请按下表格式报价并请注意如下事项：  1、报价请于**2022年9月23日上午11：00**前密封并加盖供应商单位的公章送（寄）至扬州市中心血站总务科（扬州市邗江区玉人路11号6楼），逾期或未予以密封或未加盖供应商单位的公章的将不予接收。  2、采购数量：1台。  3、项目最高限价：**23000元。报价超过预算为无效报价，按照无效响应处理。**  4、所有报价均为人民币。请将“报价表”内的所有应填写的项目填全且总报价不得高于限价，否则做无效响应处理。 5、扬州市中心血站联系人：殷铭0514-87959923。 | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **名称** | **品牌及型号** | **数量** | **技术参数要求和特点** | | 血小板恒温振荡保存箱 | 苏密科  XHZ-IIIA | 1台 | **技术参数：**  温控方式：双微处理机技术  温控范围：22.0℃±2.0℃  报警温度：＜20℃、＞24℃  振荡幅度：50mm±5mm  工作方式：连续往复（左右）、水平振荡  振荡频率：60周／分钟  工作电源：单相三线 180V～240V 50HZ 300W  环境温度：5℃～35℃  存放面积：≥270×270×35 （mm） （宽×深×层高）  层 数：≤5层  存放袋数：5～10袋  外形尺寸：≤510×545×700 （mm） （宽×深×高）  重 量：≤60kg  **产品特点：**  采用双微处理机技术，循环风道，温度均匀，控温精确；  ★进口压缩机，制冷效果好；  ★具有备用温度传感器探头，无需停机即可自行切换；  ★箱体采用整体聚胺酯隔热材料，厚度达42mm；热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音、阻绝外来冷/热源；  ★对停电、传感器失灵、超温、停振等故障均能声光报警；  ★具有独立的振荡监测系统，实时监控振荡小车的运行；  ★进口电机、连续运转无噪音，振荡平稳，性能优良；  底部四个万向脚轮，并带有自锁功能；  箱体内部均采用不锈钢材料，易于清洁和消毒；  优质的不锈钢抽屉式搁架，有效防止血小板滑落，且存取方便、易于清理；  ★配备后备电池，可在断电情况下及时报警；  采用134a环保制冷剂；  体积小巧；  ★通过省医疗器械检验所有关电磁兼容性（EMC）要求的检测。  （加“★”参数为实质性条款，不满足的为无效响应） | | | | | |
| 供应商报价 | |  | | |
| 供应商名称：（盖章） | | | | |
| 联系人： 电话号码： | | |  | 年   月  日 |
|  | 报价要求 | | | |
|  | 1、供应商参加政府采购活动应当具备的条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格及相应的经营范围。  ***2、参加本项目询价的供应商资质要求：***  ***（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料（所有复印件加盖供应商公章）：***  ***①法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖供应商公章）；***  ***②法定代表人授权书（原件）和被授权人身份证（复印件）；***  ***③生产厂家的相关资质（复印件加盖供应商公章）；***  ***④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件加盖供应商公章）。***  ***（二）采购人根据询价项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件：***  ***①供应商必须具有医疗器械经营许可证和二类医疗器械注册证（复印件加盖供应商公章）。***  ***（三）本项目不接受联合体谈判。***  ***（四）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：***  ***①供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。***  3、报价供应商不得涂改询价单所有内容，否则当废单处理。  4、本询价采购单提供及公告期限：自询价公告在“扬州市政府采购网服务商城”发布之日起3个工作日。有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网服务商城”发布的信息或变更公告。 | | | |

**扬州市中心血站血小板恒温振荡保存箱采购项目服务需求**

1、中标单位不得以任何方式转包或分包本项目。

2、供货时间要求：自合同签订后20天内完成供货、全部验收合格。

3、货物由成交单位运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由成交单位负责。

4、免费对采购人技术人员进行操作、保养、维护等方面的培训；在规定的响应时间内提供保修、维护等技术服务，并且提供免费的技术咨询服务。

**5、售后服务的支持：**

（1）、中标单位需保障采购人所采购的设备运行的稳定性，提供从设备验收合格之日起**不少于壹年**的免费质保服务。及时排除故障，确保设备在最优化的状态下正常运行。

（2）、采购人在使用中发现设备质量或性能与合同要求不符时，中标单位在收到通知后在血站规定期限内修改和完善。

（3）、中标单位需向采购人提供良好的技术支持，并提供全天候的热线技术支持服务，提供高效的本地化服务，当设备出现故障后应可以在10分钟内提供远程技术支持，故障严重或血站要求的情况下8小时内到达现场解决问题，并在24小时内完成故障处理工作，若无法完成处理，给出处理解决方案和备用计划。

（4）、中标单位负责采购单位工作人员的培训。

（5）、中标单位需设有专人定期进行电话回访，了解用户使用情况。

**6、供货及验收：**

供应商必须承诺提供符合用户提出的有关质量标准的货物。对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到询价单中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因成交单位所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

由成交单位负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交单位承担。

产品供货到指定地点后采购单位将按照规定组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与询价单及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由成交单位立即无条件及时为采购单位调换或补齐，同时由成交单位承担因此而产生的一切损失，验收情况作为支付货款的依据之一。货物到达采购单位指定地址至验收合格期间，由成交单位负责保管。

**7、报价要求：**

本次采购全部内容为“交钥匙”工程，项目中所需货物采购、运输装卸、安装调试、验收等所必须的各项测试费及培训服务费用等均包含在报价内；请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

**8、付款方式**

合同签订后，供应商按要求供货。到货验收合格后，供应商向采购单位开具增值税普通发票，采购单位一次性支付。